# 采购需求调查表

项目名称：电子内镜图像处理装置、治疗型电子肠镜、治疗型电子胃镜

一、接受调研的市场主体基本情况：

| 供应商名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售人及联系电话 |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务供应商在广东省内医院用户名单（三甲医院优先） | 医院名称 | 项目名称 | 合同签订日期 |  |  | 合同金额 |  |  | 维保年限 | 是否政府采购项目 |
| 供应商报价(含税价格,包括了响应项目需求的一切费用) | - 人民币小写：¥***,***.00元；大写：人民币***元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求响应情况：

| 采购需求 | 响应情况(如有偏离，须说明是正偏离或负偏离，并列明具体偏离情况，如无偏离，填写满足) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 响应情况 | 供应商响应参数 (请填写产品实际参数) |
| ★电子内镜图像处理装置功能用途：将内镜摄像头采集的原始信号转换为高清、色彩真实的医学图像，并提供特殊光染色等功能以辅助诊断和治疗。 |  |  |
| 1、主机LED光源与图像处理装置一体机设计，LED光源≥5色，提供高清晰度和高色彩还原性的图像 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 2、可以兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子小肠镜，电子超声内镜等内镜类型，可支持提供多种内镜功能； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 3、自动增益功能（AGC），因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可电子增强；具备保持对比度的亮度调节成像: 保持近端亮度的同时，提高远端暗处的亮度； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 4、窄带光成像观察模式：使用窄带光，可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 5、双红光成像观察模式：使用双红光，提高深层血管和出血点的可视性，显示血管的高对比度，方便医生进行快速止血处理和预防性出血。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 6、构造与色彩强调成像观察模式：对色调、构造和亮度进行联合强调，更易识别有细微变化的早期病变。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 7、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 供应商可在此列表最后添加除前面的需求以外自身品牌突出的优势或有特点的参数 |  |  |
| ★治疗型电子肠镜功能用途：在清晰观察结直肠病变的同时，直接进行息肉切除、止血、异物取出等微创治疗。 |  |  |
| 1、视野角≥140度；景深覆盖：5-100mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 2、插入部外径≤10.5mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 3、先端部外径≤9.8mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 4、弯曲角度：向上≥210度、向下≥180度；向左≥160度、向右≥160度； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 5、钳子管道内径≥3.2mm | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 6、全长≥1655mm，有效长度≥1330mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 7、内镜具备强力传导、可变硬度功能，其中硬度≥4档可以调。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 8、防水连接，内镜与主机连接一步到位，无需内镜电缆，无需防水帽。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 9、具有副送水功能 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 10、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 供应商可在此列表最后添加除前面的需求以外自身品牌突出的优势或有特点的参数 |  |  |
| ★治疗型电子胃镜功能用途：在清晰观察上消化道病变的同时，直接进行息肉切除、止血、异物取出等微创治疗。 |  |  |
| 1、视野角度≥140度；视野方向：0°直视；景深覆盖：3～100mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 2、最小可视距离≤3mm; | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 3、先端部外径≤9.8mm; | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 4、插入部外径≤9.9mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 5、弯曲部角度：上≥210度、下≥120度；左≥100度、右≥100度； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 6、钳子管道内径≥3.2mm； | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 7、具有副送水功能 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 8、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 供应商可在此列表最后添加除前面的需求以外自身品牌突出的优势或有特点的参数 |  |  |

填写日期：    年  月  日