# 采购需求调查表

项目名称：血透机、血液透析机

一、接受调研的市场主体基本情况：

| 供应商名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售人及联系电话 |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务供应商在广东省内医院用户名单（三甲医院优先） | 医院名称 | 项目名称 | 合同签订日期 |  |  | 合同金额 |  |  | 维保年限 | 是否政府采购项目 |
| 供应商报价(含税价格,包括了响应项目需求的一切费用) | - 人民币小写：¥***,***.00元；大写：人民币***元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求响应情况：

| 采购需求 | 响应情况(如有偏离，须说明是正偏离或负偏离，并列明具体偏离情况，如无偏离，填写满足) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 响应情况 | 供应商响应参数 (请填写产品实际参数) |
| ★功能用途：共14台血透机，用于血液透析、单纯超滤等治疗 |  |  |
| - 动脉压监测覆盖: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg;静脉压监测覆盖: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 2、跨膜压监测覆盖: -100mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg;透析液流量覆盖：100mL/min～800mL/min，精度：±5％ | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 3、透析液温度范围覆盖：33℃～40℃，精度±0.5℃：透析液电导率可调范围覆盖: 12mS/cm～16mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 4、血流量覆盖：30～600mL/min，精度≤±10% ；超滤控制：超滤率覆盖：0～5000mL/h；肝素泵注入流量覆盖：0～10ml/h | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 5、气泡检测器：可监测＞0.02 mL 的气泡，可监测液面和累积气泡；漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 6、消毒功能：具有热消毒、化学消毒，热消毒最高温度≥92℃ | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 7、配备在线无创血压监测模块 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 8、配备在线KT/V功能 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 9、配备血容量监测装置 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 10、配备血温监测模块 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 11、配备信息传输模块，对医院开放接口且报价要包含与信息系统对接的费用 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 12、无需使用专机专用耗材 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 13、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 供应商可在此列表最后添加除前面的需求以外自身品牌突出的优势或有特点的参数 |  |  |

填写日期：    年  月  日